Allegato E.2 al DISCIPLINARE DI GARA

Lotto 2 - Sistemi AVANZATI per terapia a pressione negativa con possibilità di utilizzare protocolli di trattamento innovativi quali, instillazione controllata di liquidi, medicazioni tubolari per arti, medicazioni protettive di contatto a protezione degli organi esposti, medicazioni con alta capacità antibatterica.

(solo con riferimento al lotto n. 2, nel caso in cui un concorrente intenda proporre più di un sistema di trattamento innovativo, dovrà compilare una scheda per ogni sistema proposto)

Questionario tecnico

DATI IDENTIFICATIVI DEL DISPOSITIVO:

Produttore.......................................

Modello.........................................

Fornitore........................................

Anno   inizio   produzione................................

 	REQUISITI	DESCRIVERE	
1	Pompa di aspirazione con funzionamento sia continuo che intermittente.	 	
2	Bassa rumorosità.	 	
3	Sistema dotato di allarmi acustici e visivi per la sicurezza del paziente e dell'operatore, in particolare devono essere previsti almeno i seguenti allarmi:	 	
4	-          Contenitore fluidi pieno;	 	
5	-          Pressione di esercizio diversa dalla pressione impostata;	 	
6	-          Perdite di vuoto;	 	
7	-          Batteria guasta o scarica;	 	
8	-          Ostruzione accidentale del tubo di drenaggio.	 	
9	·         Dotato di display per la visualizzazione dei parametri impostati (almeno: valori di pressione esercitata, tipo di funzionalità in corso intermittente/continua, batteria residua).	 	
10	·         Dotato di contenitore di raccolta fluidi monouso di varie dimensioni (min. 300 cc per il portatile e min. 500 per il fisso); 
	 	
11	·         Dotato di sistema di contenimento degli odori e di solidificazione dei fluidi.	 	
12	·         Possibilità di alimentazione elettrica sia da rete che a batteria (app. portatile: autonomia minima 12 ore; app. fisso: autonomia minima 4 ore); 
 	 	
13	·         Corredata di tutto quanto necessario per il completo, corretto e sicuro utilizzo e trasporto (borsa/custodia, per il portatile; supporto per utilizzo a letto per il sistema fisso). Per apparecchio portatile: sistema facilmente trasportabile, con dimensioni e peso contenute. 
	 	
14	L' apparecchiatura dovrà essere fornita completa di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo. Tutti i software di gestione dovranno essere forniti aggiornati all'ultima release ed in lingua italiana.	 	
15	protocollo di trattamento innovativo proposto		
 	Materiale di consumo	 
- 
Le	
15	Dovranno essere offerti, inclusi nel canone di noleggio del service giornaliero i kit di medicazione adatti all'utilizzo su ferite addominali.	 	
16	Il Kit di medicazione e sigillazione monouso della ferita offerto dovrà essere composto di tutti gli elementi necessari all'applicazione, con la seguente dotazione minima:	 	
17	- Sistema di drenaggio dotato di meccanismo che garantisca una distribuzione omogenea dell'aspirazione sul letto della ferita. 
	 	
18	- Sistema di drenaggio e raccolta con tubi dotati di dispositivo di sicurezza tipo luer lock o equivalente in grado di evitare il distacco accidentale del drenaggio e di facile utilizzo - Compresi (se richiesti) tubi di raccordo a y per il trattamento contemporaneo di più lesioni sullo stesso paziente. 
	 	
19	Dispositivo di riempimento della ferita deve essere disponibile a scelta del richiedente in schiuma di poliuretano o in garza antimicrobica e antiaderente. 
	 	
20	Pellicola adesiva trasparente per sigillare la zona di applicazione (completa, se necessario, di accessori che garantiscono maggiore sigillazione in regioni anatomiche con conformazione particolare).	 	
21	-          Medicazione molto ampia e modellabile, per adeguarsi alla misura dell'addome di qualunque paziente. La medicazione deve garantire la massima efficienza per raccogliere il contenuto fluido della cavità addominale proteggendo al tempo stesso i visceri da ogni possibile insulto, tramite interposizione di medicazioni non aderenti in materiale biocompatibile. Deve contrastare attivamente la retrazione fasciale.		
22	Le medicazioni, i tubi di raccordo ed i vari accessori devono essere imbustati singolarmente in confezioni sterili.		
23	protocollo di trattamento innovativo proposto		

o	Allegate le schede tecniche.
o	Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili descriverne il motivo.