1° FAQ

Domanda 1)

Con riferimento alla Procedura di gara in Oggetto, la presente per richiedere i seguenti chiarimenti :

LOTTO 1: Nel Capitolato Speciale relativamente al Lotto 1 sono richiesti, insieme al Modulo 3D/4D ampiamente descritto , due Trasduttori per applicazioni cardiologiche Trans-Toraciche per i quali invece, non viene specificata  tale caratteristica (volumetrici 3D / 4D).

Si chiede di confermare che trattasi di refuso e nel contempo si chiede di chiarire se  entrambi i trasduttori o almeno uno dei due debba obbligatoriamente avere la caratteristica di minima di consentire l'Imaging 3D in tempo reale (4D) .

Risposta 1):

Nel Capitolato Speciale, relativamente al Lotto 1, si precisa che il modulo 3D/ 4D è stato chiesto come opzionale quindi  i due trasduttori trans-toracici chiesti in dotazione devono essere elettronici e quindi non necessariamente in grado di consentire l'Imaging 3D in tempo reale (4D) .